«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 17 »  октября  2023г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года, Лот № 23.000106 «Приобретение анализатора растворенных газов в трансформаторном масле» (Инвестиционная программа, код проекта 55.01.0227).

Наименование закупки: поставка анализатора растворенных газов в трансформаторном масле (далее – Лабораторное оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – один миллион триста пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят один сомони, 45 дирам (1 355 471,45)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку анализатора растворенных

газов в трансформаторном масле

- Общие требования:

- Страна производитель – Великобритания

- Производитель – «GE Grid GmbH».

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Лабораторного оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Лабораторного оборудования от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков на всех этапах транспортировки, а также во время операций погрузки, выгрузки и перемещения на месте. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010) – для резидентов Республики Таджикистан. CPT/CIP/DAP г. Душанбе, Республика Таджикистан (согласно Инкотермс 2010). Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе – для нерезидентов Республики Таджикистан.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Лабораторного оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Лабораторного оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.01.2024г. по 30.08.2024г

- Требования к дополнительным услугам –Наличие заводского сертификата калибровки.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок  на поставляемое  Лабораторное оборудование 12 месяцев (1год) с момента ввода в эксплуатации. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Лабораторного оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Лабораторного оборудования. При получении Лабораторного оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Лабораторного оборудования, Поставщик должен за свой счет в сроки, согласованным с Заказчиком устранять любые дефекты в поставляемом Лабораторном оборудовании выявленные в период гарантийного срока.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

– Перечень документации, передаваемый Заказчику –  Руководство по эксплуатации прибора на русском языке (на бумажном носителе и в электронном виде). Свидетельство о прохождении первичной поверки на территории РФ. Описание типа и методика поверки. Гарантийный сертификат авторизованного сервис-центра.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

|  | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение и область применения | Определение/анализ растворенных газов и влаги в трансформаторном масле а также газа из реле Бухгольца |
| 2. | Технология измерения | Фотоакустическая спектроскопия (PAS), 4-ое поколение |
| 3. | Поддержка масла | Минеральное и синтетическое |
| 4. | Использование транспортирующего, инертного или калибровочного газов | Не допускается |
| 5. | Количество измеряемых газов, не менее | 7 |
| 6. | Измерение содержания влаги | Да |
| 7. | Тип датчика для измерения влаги | Ёмкостный датчик |
| 8. | Объем пробы масла | 50 мл |
| 9. | Объем пробы газа | 5 мл |
| 10. | Диапазон измерения водорода (H2), не хуже | 5 – 5000 ppm |
| 11. | Диапазон измерения окись углерода (CO), не хуже | 1 – 50000 ppm |
| 12. | Диапазон измерения метана (CH₄), не хуже | 2 – 50000 ppm |
| 13. | Диапазон измерения ацетилена (C₂H₂), не хуже | 0,5 – 50000 ppm |
| 14. | Диапазон измерения этилена (C₂H₄), не хуже | 2 – 50000 ppm |
| 15. | Диапазон измерения двуокиси углерода (CO₂), не хуже | 40 – 50000 ppm |
| 16. | Диапазон измерения этана (C₂H₆), не хуже | 2 – 50000 ppm |
| 17. | Диапазон измерения воды (H₂O) , не хуже | 0 – 100% RS |
| 18. | Точность измерения водорода (H2), не хуже | ±НПО или ±5% |
| 19. | Точность измерения окись углерода (CO), не хуже | ±НПО или ±5% |
| 20. | Точность измерения метана (CH₄), не хуже | ±НПО или ±5% |
| 21. | Точность измерения ацетилена (C₂H₂), не хуже | ±НПО или ±5% |
| 22. | Точность измерения этилена (C₂H₄), не хуже | ±НПО или ±5% |
| 23. | Точность измерения двуокиси углерода (CO₂), не хуже | ±НПО или ±5% |
| 24. | Точность измерения этана (C₂H₆), не хуже | ±НПО или ±5% |
| 25. | Точность измерения воды (H₂O) , не хуже | ± 3% |
| 26. | Дисплей для управления | Встроенный, цветной, сенсорный |
| 27. | Диагональ дисплея, не менее | 6 дюймов |
| 28. | Разрешение встроенного дисплея, не менее | 640 х 480 |
| 29. | Использование расходных материалов для проведения измерения | Исключено |
| 30. | Загрузка измерений и извлечение журнала измерений | USB 2.0 |
| 31. | Термопринтер встроенный | Да |
| 32. | Рабочая температура, не хуже | от 5°C до +50°C |
| 33. | Климатическое исполнение корпуса, не хуже | IP67 |
| 34. | Размеры корпуса прибора, не более | 429 х 328 х 236 мм |
| 35. | Масса прибора в состоянии готовом для проведения испытания, не более | 10 кг |
| 36. | Встроенные алгоритмы диагностики: | Встроенные алгоритмы диагностики: РД 153-34.0-46.302-00, отношения Роджерса, треугольник Дюваля, японская ETRA и метод IEEE® Ключевого Газа. |
| 37. | Прибор должен быть внесен в реестр средств измерений на территории РФ | Да |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Лабораторное оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам  – ГОСТ 6581-75 (СТ СЭВ 3166-81), ГОСТ 12.1.004.-76.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для диагностики развивающихся дефектов в высоковольтном маслонаполненном электрооборудовании (силовых трансформаторах, трансформаторах напряжения и тока, вводов класса напряжения 220кв и выше).

- Требования по комплектации – В соответствии с пунктом 2.1.

- Требования по совместимости – В соответствии с пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Лабораторное оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов –  Аналог не допускается.

- Требования к Участнику закупки:

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов: начальник Электротехнического цеха - Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.: (900) 09-50-70, E-mail: sh.sheraliev@sangtuda.com.

Начальник ЭТЦ		_______________	Шералиев Ш.Ш.